## Slide 1
Système avec mélangeur AIR/O2 et réchauffeur-humidificateur | Unité de thérapie à Haut Débit autonome et intégrée = Système avec turbine, débitmètre O2 et réchauffeur | Respirateurs de réanimation équipés pour l’OHD :  En mode de fonctionnement « OHD »
Pré-requis avant mise sous OHD
Soignants : Prescription médicale, surveillance patient définie (ex: Fréquence respiratoire, SpO2, Score ROX, état cutané…), formation reçue sur l’OHD, protection en lien avec aérosolisation (dont masque FFP2, aération …)
Patients : positionnement défini, protection du risque d’aérosolisation maitrisé avec un masque
Matériel : Identifié, listé et disponible (O2/Air; appareillage; circuit adapté; filtre adapté si besoin)
Les particularités de l’OHD
Une interface patient spécifique : Canules nasales haut débit (type Optiflow®, MASIMO®)
De l’oxygène correctement réchauffé ET humidifié
Un appareillage adapté (tous les respirateurs ne font pas du Haut débit)
Un réseau d’oxygène dont le dimensionnement est adapté et la réserve suffisante à la délivrance des hauts débits avec nombre de branchement possible connu par service
Les appareils
Ex: Mélangeur Fisher & Paykel + MR850
Ex: TNI Softflow MASIMO
Ex: AIRVO 2 Fisher & paykel
Ex: Game Servo, Dräger®, Medtronic®, Air liquide®, Hamilton®
Les circuits
Circuit Monobranche, humidifiant et chauffant= | Circuit Monobranche, humidifiant et chauffant prémonté CAPTIF Avec TNI softflow Avec AIRVO 2 |  | Circuit Monobranche respiratoire chauffant + chambre d’humidification :
Si réchauffeur MR850 : Chambre + Circuit chauffant (ex RT 232) Si réchauffeur FT950 : Chambre + Circuit chauffant (ex 950A40) | Chambre + Circuit (ex: applicateur:4741, set humidification 4756, pont humidificateur 4758) | Chambre + Circuit (ex: circuit 900PT551 ou 900PT561) | Si réchauffeur MR850 : Chambre + Circuit chauffant (ex RT 232) Si réchauffeur FT950 : Chambre + Circuit chauffant (ex 950A40) Chambre (Hamilton) + Circuit chauffant (260186)
Patient unique
Max 14J
Les filtres
A brancher sur valve INSPIRATOIRE
Ne rien mettre sur valve expiratoire
Patient unique
Max 14J
Pas de Filtre antibactérien et antiviral  car oxygène ET air médical | Filtre antibactérien et antiviral | Pas de Filtre antibactérien et antiviral Mais  Cycle de désinfection automatique entre chaque patient | Pas de Filtre antibactérien et antiviral  Pas de risque reflux patient vers machine
Respirateur
Circuit(branche de 22MM)
Base chauffante
Chambre humidification=cocotte
Eau stérile
Circuit chauffant monobranche
Interface patient OHD
1
2
3
1
2
3
4
4
5
5
6
6
7
7
1
Appareil dédié OHD
Circuit chauffant monobranche + chambre humidification (=« cocotte »)
Eau stérile
Interface patient OHD
1
2
3
4
1
2
3
4
Mélangeur Air/O2
Circuit(branche de 22MM)
Base chauffante et chambre humidification (=« cocotte »)
Eau stérile
Circuit chauffant
Interface patient OHD
1
2
3
4
1
2
3
4
5
5
6
6
AJUSTER: Interface patient adapté = NON OBSTRUCTIF
HUMIDIFIER: Garantir la présence d’eau dans la chambre d’humidification
SURVEILLER : surveillance rapprochée (paramètres et fréquence définis)
Si retour en mode « ventilation »  Circuit double branche + Filtres branche expiratoire +/- inspiratoire selon les recommandations internes
Air médical
Air Ambiant
Air Ambiant ou Air médical
Reco fabricant
Et à saturation
Pas de Filtre Echangeur de Chaleur et Humidité (FECH) en OHD
Oxygénothérapie Haut Débit (OHD)_Des montages différents mais un bon usage
En collaboration avec
Surveillance rapprochée de la SpO2
Version Décembre 2020
Actualisation Décembre 2021
Sources: MARS N°2020_27_Doctrine d’usage des dispositifs de ventilation et des respirateurs pour les patients covid-19 // ANSM_N°2020_09_OHD des patients covid-19
En savoir plus :
SPLF Société de Pneumologie de Langue Française / SRLF Société de Réanimation de Langue Française / solidarites-sante.gouv.fr